## TS_FP
Madonas novada pašvaldības SIA “Madonas slimnīca”
Cenu aptauja “Aukstumiekārtu iegāde Asins kabineta vajadzībām”, identifikācijas Nr. MNP SIA MS 2025/23/CA
TEHINSKĀ SPECIFIKĀCIJA - FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Prasības iepirkuma priekšmetam
1 | Iepirkuma priekšmets ir jauna - 1 gab. medicīniskais ledusskapis asins uzglabāšanai un 1 gab.medicīniskā saldētava asins komponentu uzglabāšanai - piegāde, uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā.
2 | Iepirkuma priekšmetam ir CE marķējums.
3 | Piedāvājumam pievieno iepirkuma priekšmeta EK atbilstības deklarācijas (EC Declaration of Conformity) kopiju vai arī Eiropas parlamenta un padomes Regulas (ES) 2017/746 atbilstības apliecinājums atkarībā no tā, kas attiecināms.
4 | Piedāvājuma pievieno dokumentu, kas apliecina, ka Piegādātājs ir ražotāja pilnvarots pārstāvis (iesniedz ražotāja vai ražotāja pilnvarota pārstāvja ar pārpilnvarošanas tiesībām, apliecinājums).
5 | Piedāvājumam pievieno piedāvātās preces datu lapu (katalogu, brošūru). Var būt svešvalodā.
6 | Piegādātājs bez papildus atlīdzības nodrošina (ja attiecināms):
- uzstādīšanas kvalificēšanu (Installation Qualification – IQ) un šo protokolu/ pierakstu nodošanu Pasūtītājam;
- ekspluatācijas (darbības) kvalificēšanu (Operational Qualification – OQ) un šo protokolu/ pierakstu nodošanu Pasūtītājam;
- veiktspējas kvalificēšanu (Performance Qualification - PQ) un šo protokolu/ pierakstu nodošanu Pasūtītājam;
- elektrodrošibās pārbaudi (pirmreizējo), nododot ekspluatācijā un pārbaudes protokolu/ pierakstu nodošanu Pasūtītājam.
7 | Piegādātājs nodrošina, ka ražotāja sertificēta persona veic Iepirkuma priekšmeta (to darbības nodrošināšanai) lietošanas vides raksturlielumu pārbaudi, ja tādas prasības ir paredzētas Iepirkuma priekšmeta tehniskajā dokumentācijā, un šo protokolu/ pierakstu nodošanu Pasūtītājam.
8 | Piegādātājs nodrošina, ka ražotāja sertificēta persona veic Iepirkuma priekšmeta (to darbības nodrošināšanai elektroapgādes režīma pārbaudi, un šo protokolu/ pierakstu nodošanu Pasūtītājam.
9 | Piegādātājs nodrošina, ka ražotāja sertificēta persona veic Iepirkuma priekšmeta (to darbības nodrošināšanai galveno funkciju un raksturlielumu pārbaudes, ja tādas prasības ir paredzētas Iepirkuma priekšmeta tehniskajā dokumentācijā, un šo protokolu/ pierakstu nodošanu Pasūtītājam.
10 | Piegādātājs nodrošina, ka ražotāja sertificēta persona veic Iepirkuma priekšmeta (to darbības nodrošināšanai metroloģisko pārbaudi, ja tādas prasības ir paredzētas iepirkuma priekšmeta tehniskajā dokumentācijā, un šo protokolu/ pierakstu nodošanu Pasūtītājam.
11 | Piegādātājs nodrošina, ka ražotāja sertificēta persona veic Iepirkuma priekšmeta (to darbības nodrošināšanai) kalibrēšanu vai verificēšanu, ja tādas prasības ir paredzētas iepirkuma priekšmeta tehniskajā dokumentācijā, un šo protokolu/ pierakstu nodošanu Pasūtītājam.
12 | Piegādātājs iesniedz lietošanas instrukciju angļu valodā (dokumentu iesniegšanas brīdī) un latviešu valodā (piegādes brīdī).
13 | Piegādātājs nodrošina, ka ražotāja sertificēta persona veic Iepirkuma priekšmeta lietotāju apmācību paredzētāja apjomā pasūtītāja telpās, izsniedzot apliecinošus dokumentus.
14 | Piegādātājs nodrošina tikai ražotāja sertificētas rezerves daļas Iepirkuma priekšmetam (to darbības nodrošināšanai.
15 | Piegādātājs garantijas darbības laikā bez papildus atlīdzības nodrošina:
- tehniskās apkopes saskaņā ar ražotāja prasībām un noteiktiem termiņiem;
- remontus un rezerves daļas.
Nr.p.k. | Preces apraksts | Skaits | Cena EURO par vienību | Summa EURO bez PVN
1 | Asins bankas ledusskapis +4 °C, vertikāla tipa, darba spriegums 220-240 V / 60 Hz, LED ekrāns, plauktu augstums ir maināms, ar slēdzamām durvīm, ir aprīkots ar piespiedu gaisa cirkulāciju, ir aprīkots ar automātisku iztvaikotāja atkausēšanu, ir skaņas un vizuāli trauksmes paziņojumi vismaz par: • T° ārpus noteiktajām robežām, strāvas zudumu (iekārtai ir akumulators, kas nodrošina trauksmes ziņojumu), iekārtas darbības traucējumiem, atvērtām durvīm (vismaz skaņas signāls), darba tilpums ne mazāk kā 429 litri, aprīkots ar riteņiem pārvietošanai | 1
2 | Laboratorijas saldētāva -40 °C, vertikāla tipa, darba spriegums 220-240 V / 50 Hz, LED ekrāns, ar 2 slēdzamām durvīm, ir aprīkots ar iztvaikotāja atkausēšanu, ir skaņas un vizuāli trauksmes paziņojumi vismaz par: • T° ārpus noteiktajām robežām, strāvas zudumu (iekārtai ir akumulators, kas nodrošina trauksmes ziņojumu), iekārtas darbības traucējumiem, atvērtām durvīm (vismaz skaņas signāls), darba tilpums ne mazāks kā 340 l | 1
Cena bez PVN:
PVN 21%:
Cena ar PVN:
Piegāde: | 3 (trīs) mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas.
Garantija: | Komponentēm - ne mazāk kā 3 (trīs) gadi. Kompresoram - ne mazāk kā 5 (pieci) gadi.